## Arkusz2
Opis Przedmiotu Zamówienia, nr sprawy
Załącznik 2 do postępowania PO.271.1.2021
Przedmiot zamówienia: test genetyczny przeznaczony do identyfikacji i różnicowania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów oparty na detekcji unikatowych sekwencji RNA wirusa za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją, w czasie rzeczywistym (real-time RT PCR) spełniający poniższe kryteria. Ilość: niezbędna do wykonania 40 000 testów, dostawa w transzach po minimum 1 000 testów, opakowania zawierające od 96 do 384 testów, umowa ramowa na sukcesywane dostawy obowiązująca do 31.12.2021 lub do wyczerpania wartości.
Nr Kryterium | Waga przyznana przez Komisję | Nazwa kryterium | Opis parametru | Wykonawca zaznacza "X" jeśli oferowany zestaw spełnia wymagany parametr
1 | warunek konieczny | Certyfikaty | IVD oraz CE
2 | warunek konieczny | Trwałość i cechy użytkowe | Reakcja real-time PCR prowadzona w jednym naczyniu reakcyjnym
3 | warunek konieczny | Wykrywane geny | wykrywający co najmniej dwa rejony genomu wirusa SARS-CoV-2 w tym przynajmniej jeden specyficzny wyłącznie dla SARS-CoV-2
4 | warunek konieczny | Kontrola | kontrola izolacji, odwrotnej transkrypcji i reakcji PCR
5 | warunek konieczny | Czułość | minimalna czułość - 50 kopii wirusa wykrywanych w jednej reakcji
6 | warunek konieczny | Specyficzność | specyficzność wobec SARS-CoV-2 równa lub wyższa niż 99%
7 | warunek konieczny | Trwałość i cechy użytkowe | test bazujący na roztworach: (nieliofilizowanych produktach) okres przydatności do użycia - co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy, możliwość minimum 5 cykli rozmrażania i zamrażania bez utraty wartości użytkowych testu, możliwość przechowywania rozmrożonego testu w temp. do 8 st. Celsjusza przez co najmniej 48 godzin;
8 | warunek konieczny | Trwałość i cechy użytkowe | wykluczona jest prezentacja wielodołkowa (płytki i paski)
9 | warunek konieczny | Trwałość i cechy użytkowe | testy liofilizowane - spełnia inne zdefiniowane niezbędne parametry: możliwość minimum 5 cykli rozmrażania i zamrażania bez utraty wartości użytkowych testu, możliwość przechowywania rozmrożonego testu w temp. do 8 st. Celsjusza przez co najmniej 48 godzin;
10 | warunek konieczny | Trwałość i cechy użytkowe | Test możliwy do wykonania detekcji na urządzeniach posiadających kanały detekcji FAM, HEX, Cy 3, ROX, Cy 5 lub ich zamienników względem długości fali detekcji.
11 | warunek konieczny | czas trwania reakcji real time PCR | maksymalnie 90 minut
12 | warunek konieczny | Dostepność testów | makymalny czas dostawy 7 dni roboczych
13 | warunek konieczny | Objętość reakcji | objętość reakcji PCR nie większa niż 25 uL
Uwaga:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć dokumenty producenta oferowanego zestawu, potwieredzające spełanianie parametrów opisanych powyżej w postaci np. instrukcji uzytkowania
W przypadku gdy zaoferowany zestaw nie spełni co najmniej jednego parametru opisanego powyżej, oferta zostanie odrzucona.