Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Umowy:………………………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elektromiograf

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr | Opis wymaganego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podstawowe parametry: | Poniżej wymieniono wszystkie wymagane elementy zestawu, składające się na elektromiograf będący przedmiotem zapytania. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne (włączając komputer i oprogramowanie). - Wzmacniacze: - 3 lub 4 -kanały o czułości od 10 nV/ dz. do 100 mV/ dz. (w 21 krokach); - CMRR >/= 124 dB - impedancja wejściowa > 200 MΩ; - poziom szumów 0,4 ΩV RMS w zakresie od 2 Hz do 10 kHz (przy zwartym wejściu wzmacniacza); - Filtry dolnoprzepustowe: - (HFF) 30 Hz – 20 kHz (w 14 krokach) - Filtry górnoprzepustowe: - (LFF) 0.2 Hz – 5 kHz (w 19 krokach) - Filtry pasmowe: - filtr sieciowy przeciwzakłóceniowy 50 lub 60 Hz (wł./wył.); - Przetwornik A/C i parametry akwizycji oraz wyświetlania: - Przetwornik 24 bitowy o częstotliwości próbkowania 48 kHz/kanał - Wyzwalanie (przebiegiem rejestrowanym): kontrolowane przez aparat, bądź ustawiane ręcznie, narastającym lub opadającym zboczem z dowolnie wybranego kanału; - Cechy indywidualne: możliwość “przewijania” i “zoom” dla specyficznych testów; - Czułość wyświetlania: minimalnie w zakresie od 10 nV/ dz. do 100 mV/ dz - Podstawa czasu: - Zakres podstawy czasu: minimalnie w zakresie od 0.5 ms/działkę do 5 s/działkę w 24 krokach w zależności od testu (badania); - Stymulator prądowy (wbudowany w moduł medyczny): - 1/2-kanałowy, izolowany stymulator elektryczny z sondą i zdalnym sterowaniem, zakres stymulacji przynajmniej w zakresie od 0 do 100mA - czas trwania bodźca: minimalnie w zakresie od 0,04 do 1 ms; - rodzaj bodźca: pojedynczy, podwójny lub seria z możliwością powtarzania; - częstotliwość bodźca: minimalnie w zakresie od 0,2 do 200 na sekundę; - Stymulator słuchowy (wbudowany w moduł medyczny): - Rodzaj bodźca: trzask (click), krótki impuls tonalny (tone pip), długi impuls tonalny (tone burst); - Natężenie bodźca: przynajmniej w zakresie od 0 dB do 132 dB pSPL, zależnie od rodzaju stymulacji, częstotliwości i zastosowanego przetwornika; - Polaryzacja bodźca: kondensacja (condensation), rozrzedzanie (rarefaction), naprzemienny (alternating); - Częstotliwości bodźca tonalnego: przynajmniej 250 Hz,500 Hz,750 Hz,1 kHz,1.5 kHz,2 kHz,3 kHz,4 kHz,6 kHz,8 kHz; - Obwiednie impulsów tonalnych: liniowa, Gauss, Hanning, Blackman; - Szum: minimalny zakres -50 dB - 10 dB w zależności od poziomu stymulacji - Przetworniki: słuchawki 10 OHM (nauszne, wewnątrz uszne lub kostne); - Stymulator wzrokowy: - Wbudowany stymulator - Monitor: min 17”; - Typ bodźca stymulacyjnego: szachownice, pasy poziome, pasy pionowe - Pola stymulacyjne: pełne, połówki, ćwiartki - Częstotliwość bodźca odwracalnego: 0.02-200 Hz - Liczba pól: 8, 16, 24, 32, 64, 128 szachownic/pasków - Zasilanie: - 100 - 120 V / 220 - 240 V, 10% (50/60 Hz); Max. 300VA - Stopień bezpieczeństwa: - BF; - Komputer + system operacyjny, wymagania minimalne: - Komputer stacjonarny z procesorem Intel (dane aktualizowane na bieżąco), nagrywarka CDR/RW lub DVD, karta sieciowa, komunikacja z modułem medycznym poprzez złącze USB; - Monitor 23’’ - system operacyjny Windows7/8/10 Pro; MS Office - zastosowane tzw. "przetwarzanie równoległe", pozwalające jednocześnie rejestrować, wyświetlać, wypisywać i analizować sygnał w czasie rzeczywistym; - Program “EMG/NCS”: - Przeznaczenie/sposób działania: Program powinien zawierać zestaw podprogramów pokrywających w pełni kliniczne badania przewodnictwa nerwowego i podstawowych badań z zakresu EMG igłowego. - NCS (Nerve Conduction Studies) Część NCS programu powinna zawierać wszystkie możliwości badań z zakresu czuciowego i ruchowego przewodnictwa nerwowego włącznie z testem kolizyjnym, testem czasu refrakcji i pobudzenia nerwu, rejestracje fal F i H, pomiar dekrementu amplitudy i pola przy stymulacji powtarzalnej, blink i long- loop reflex i inne: - NCS - elektroneurografia / badanie szybkości przewodzenia wraz z wbudowanym atlasem anatomicznym (z możliwością wprowadzania własnych obrazów anatomicznych) oraz z możliwością wprowadzania norm przewodnictwa; - Przewodnictwo ruchowe i czuciowe z możliwością przeprowadzenia min. 30 prób na jednym odprowadzeniu i późniejszego wyboru krzywej do oceny (przewijanie „przód” / „tył”) oraz uśredniania off-line; powinna być dostępna funkcja „prostowania” wykresów odpowiedzi; na ekranie powinno być dostępne okienko ciągłego podglądu sygnału wejściowego; - Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie i prezentacja na jednym ekranie); - Możliwość porównania na jednym ekranie wyników z lewej/prawej strony oraz z kolejnych wizyt; - Przewodnictwo segmentalne; - Fala F i H (z funkcją „prostowania” wykresów odpowiedzi); - Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób; - Odruch mrugania (Blink Reflex) wywoływany elektrycznie i mechanicznie; - współczulna odpowiedź skórna (SSR), - badanie zmienności rytmu serca (HRV), - EMG podstawowe 1-kanałowe, w tym: ● Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; ● Próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów krzywej EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; - EMG zaawansowane 1-kanałowe, obejmujące rejestrację czynności spontanicznej o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-line oraz automatyczną analizę ilościową EMG; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; - EMG zaawansowane 1, 2, 3, 4 - kanałowe, w tym: ● Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; ● próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; - Oprogramowanie administracyjne: - Oprogramowanie administracyjne powinno umożliwiać zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów. Powinna istnieć możliwość definiowania kryteriów wyszukiwania oraz archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR, PENDRIVE, dysk USB, etc. Dodatkowo powinno być możliwe łączenie zapisów pacjentów, ich przenoszenie - Dodatkowo w zestawie: sterownik nożny pedał, platforma jezdna |
| 2. | Szkolenie instruktażowe | - Instruktaż w dniu dostawy, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu odbioru). - 1 dzień szkolenia aplikacyjnego w języku angielskim (do realizacji w ciągu 4 tygodni – po podpisaniu Protokołu odbioru bez uwag) |
| 3. | Instrukcje obsługi: | - W j. angielskim lub polskim – wersja drukowana lub na nośniku elektronicznym |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | - Czas dostawy: zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 4 tygodnie od momentu zawarcia Umowy. - Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag. - Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 24 h. - Czas naprawy – do 21 dni - Gwarancja zgodna z postanowieniami Umowy, w szczególności załącznikiem nr 4 do Umowy. |