## Część nr 1
PO.2721.38.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Część nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | zawór dozujący gaz | Temperatura pracy do 150 ° C; Szczelność 1 · 10-10 Pa m³ / s; Uszczelnienie FKM; Różnica ciśnień 2500 hPa; Tuleja dozująca fluorplastomer; Maks. kontrolowany przepływ gazu 1 · 103 hPa · l / s Min. kontrolowany przepływ gazu 5 · 10-6 hPa · l / s Obudowa Stal nierdzewna Obudowa / igła / filtr Stal nierdzewna Waga 0,4 kg Zakres dostawy: Z oddzielnym zaworem odcinającym Średnica nominalna DN 16 ISO-KF Martwa objętość 0,032 cm³ |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

## Część nr 2
PO.2721.38.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Częśćnr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Przepływomirz do metanu | Masowykontroler przepływu do metanu zakres przepływu : 1 sccm dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
2 | Przepływomierz do argonu | Masowykontroler przepływu do argonu zakres przepływu : do 500 sccm Ar dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
3 | Przepływomierz do metanu | Masowykontroler przepływu do metanu zakres przepływu : do 100 sccm CH4 dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
4 | Przepływomierz do wodoru | Masowykontroler przepływu do wodoru o parametrach: zakres przepływu :do 500 sccm H2 dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne, Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

## Część nr 3
Załącznik nr 1 do umowy nr XX/2021/UZ
nr sprawy PO.2721.128.2021
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | kolumna chromatograficzna | Kolumna powinowactwa o wymiarach 10 x 100 mm, usuwająca z surowicy ludzką albuminę, IgG, antytrypsynę, IgA, transferynę, haptoglobinę i fibrynogen, alfa2-makroglobulinę, alfa1-kwaśną glikoproteinę, IgM, apolipoproteinę AI, apolipoproteinę AII, dopełniacz C3 oraz transtyretyn z wydajnością 92-99%. Zapakowana 7,85 mL złoża, przepustowość na poziomie 250 uL surowicy. | Gwarancja 24 miesiące |  | nd | 1 |  |  | 0 | 0
2 | buffor | Bufor do równoważenia, nakładania próbek oraz przemywania kolumny MARS Human-14 | - |  | 1L | 2 |  |  | 0 | 0
3 | buffor | Bufor do elucji z kolumny MARS Human-14 o obniżonym pH | - |  | 1L | 1 |  |  | 0 | 0
4 | rabat |  | - |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Transport |  | - |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji…………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580