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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu sprzedaży
Nr sprawy SPZP.275.1.2025

	L.p.
	Nazwa i opis urządzenia
	Dane urządzenia

	1.
	Wytłaczarka do pulweryzacji jednoślimakowa: zaawansowane urządzenie, które służy do przetwarzania surowców, w celu uzyskania drobno zmielonych proszków. Zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym – 1 sztuka
	Producent: Zamak Skawina sp. z o.o.
Model: EHP-fi32 E-line
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- ślimak: średnica 32 mm, długość 800 mm, konstrukcja monolityczna, geometria dostosowana do tworzyw termoplastycznych, max prędkość obrotowa 200 obr/min, wydajność 30 kg/h
- pojemność leja 20 litrów
- 3 strefy grzewcze o całkowitej mocy 1,8kW
- max temperatura pracy do 400oC
- układ uplastyczniający grzany elektrycznie, chłodzony powietrzem, strefa zasypu granulatu chłodzona wodą
- sterowanie automatyczne, zintegrowane z wytłaczarką, z możliwością rejestracji parametrów procesu i eksportu danych
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	2.
	Okno dostawcze (pass-box) z filtrami HEPA i lampami UV: pasywne okno podawcze z funkcją blokady drzwi zapobiegającą jednoczesnemu otwarciu z obu stron, zapewnia bezpieczne przekazywanie materiałów między strefami o różnych klasach czystości, z filtrami HEPA i lampami UV – 1 sztuka
	Producent: Kambic, Słowenia
Model: PB 6/6/6 EL HUV
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary wewnętrzne: 600x600x600 mm, max wymiary zewnętrzne: 740x970x730mm
- drzwi ze szkła hartowanego z filtrem UV z silikonową uszczelką zapewniającą całkowitą szczelność po obu stronach
- elektryczny system blokady krzyżowej interlock, sygnalizacja stanu pracy po obu stronach śluzy, zachowanie szczelności również po zaniku napięcia
- wewnętrzne lampy UV emitujące promieniowanie UV-C z licznikiem czasu pracy
- system filtracji powietrza wewnętrznego przez filtry HEPA, klasa min. H14 z portami do testowania skuteczności i szczelności posadowienia oraz manometrem wskazującym stan zabrudzenia
- sterownik umożliwiający definiowanie funkcji (tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy, zdefiniowanie strefy czystej i brudnej, ustawienie czasu pracy wentylatora i mocy lamp UV, definiowanie obrotów wentylatora, licznik godzin pracy lam z alarmem zużycia, możliwość wykonania procesu z wyłączonymi lampami
- brak przepływu powietrza w trakcie prac serwisowych
-zasilanie 230 V 50 Hz
- deklaracja zgodności ISO 9000:2008
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	3.
	Autoklaw laboratoryjny przelotowy (dwudrzwiowy): sterylizator parowy, poziomy o pojemności komory 145-155 litrów – 1 sztuka
	Producent: Systec GmbH Niemcy
Model: Systec DX 2D/DX-150 2D
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1160x850x1530, 255 kg
- gazy techniczne niezbędne do pracy: sprzężone powietrze 7-10 bar, suche, bez par oleju i zanieczyszczeń mechanicznych; przyłącze z zaworem redukcyjnym i manometrem oraz filtrem/osuszaczem z szybkozłączką pneumatyczną żeńską
- płyny: woda demineralizowana (max 15uS/cm, zawór czerpalny z wintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji), woda do chłodzenia i pompy próżniowej (twardość <10o niemieckich, w ofercie uwzględniono urządzenie zmiękczające wodę wodociągową – przyłącze: zawór czerpalny z gwintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji)
- łącze elektryczne 3-fazowe 400 V (gniazdo 16A 5P 3F-N-PE), moc 9 kW/16A + 2 gniazda 230 V z uziemieniem
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	4.
	Autoklaw laboratoryjny przelotowy (dwudrzwiowy),  DX-200 2D Systec: sterylizator parowy, poziomy o pojemności komory 200-220 litrów – 1 sztuka
	Producent: Systec GmbH Niemcy
Model: Systec DX 2D/DX-200 2D
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1410x850x1530, 350 kg
- gazy techniczne niezbędne do pracy: sprzężone powietrze 7-10 bar, suche, bez par oleju i zanieczyszczeń mechanicznych; przyłącze z zaworem redukcyjnym i manometrem oraz filtrem/osuszaczem z szybkozłączką pneumatyczną żeńską
- płyny: woda demineralizowana (max 15uS/cm, zawór czerpalny z wintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji), woda do chłodzenia i pompy próżniowej (twardość 10o dH, w ofercie uwzględniono urządzenie zmiękczające wodę wodociągową – przyłącze: zawór czerpalny z gwintem zewnętrznym ¾”, ciśn. min. 3 bar w odległości nie większej niż 1 m od miejsca instalacji)
- łącze elektryczne 3-fazowe 400 V (gniazdo 16A 5P 3F-N-PE), moc 9 kW/16A + 2 gniazda 230 V z uziemieniem
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	5.
	Komora laminarna HERAguard ECO 1.5: komora o poziomym przepływie powietrza, zapewniająca ochronę materiału badanego przed zanieczyszczeniem zewnętrznym (I klasa bezpieczeństwa) – 2 sztuki
	Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy
Model: ECO 1.5/HERAguard
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [gł.x szer.x wys.] i waga: 1600x1170x810, 140 kg
- alarm optyczny i akustyczny zakłóceń przepływu powietrza
Prędkość przepływu powietrza: Stopień I: 0,15-0,25 m/s, Stopień II: 0,36-0,45 m/s (ECO 18/95 tylko 0,32-0,40 m/s)
Klasa czystości powietrza w obszarze roboczym: I
- filtry: jeden główny HEPA wg normy EN 61010-1:2011, EN 61326:2006, jeden filtr wstępny kurzowy typu G3 na wlocie
- wysokość komory roboczej 645 mm
- laminowany blat roboczy o dużej odporności
- szyby boczne z bezpiecznego szkła wielowarstwowego z otworami do przyłączenia mediów
- konstrukcja ze stsli ocynkowanej pokrytej żywicą epoksydową zwiększającą odporność na korozję
- 3 gniazda elektryczne
- oświetlenie wnętrza >1000 lx
- licznik czasu pracy
- zasilanie 230 V, 50 Hz
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	6.
	Automat napełniający do płytek Petriego Mediafill ze sterylizatorem płynów MediaPrep-10: urządzenie do zautomatyzowanego, precyzyjnego rozlewu podłoży mikrobiologicznych, wymagających dozowania w warunkach jałowych na płytki Petriego, do probówek, kolb, butelek – 1 sztuka
	Producent: Systec GmbH Labor-Systemtechnik, Niemcy
Model: Mediafil/Mediaprep-10
Data wytworzenia: 2015
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- zestaw składa się z automatu napełniającego do płytek Petriego Mediafill, sterylizatora płynów Mediaprep-10, zmiękczacza wody, demineralizotora przepływowego, konduktometru, wielofunkcyjnej perystaltycznej pompy dozującej, drukarki do nadruków na szalkach Petriego
- płyny niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia: woda demineralizowana (max przew. 15uS/cm), woda do chłodzenia (twardość 10o dH)
- gniazdo 230V z uziemieniem, 16 A – 6 szt.
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych


	7.
	Uniwersalna wirówka szybkoobrotowa z rotorami HiCen XL: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka, urządzenie niesprawne
	Producent: Herollab, Niemcy
Model: HiCen XL
Data wytworzenia: 2012
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- wymiary [szer. x gł. x wys.] i masa: 1150 x 950 x 850 mm, 420 kg
- pojemność przy rotorze kątowym: od 24 x 1,5 ml do 6 x 1000 ml
- pojemność przy rotorze horyzontalnym: 4 x 1000 ml
- max prędkość wirowania: 21000 obr./min.- max przyspieszenie: 50/42 x g
- zakres temperatury: od -20 do +40 oC
- silnik indukcyjny z samocentrującym systemem napędowym
- możliwość wirowania bez pokrywy
- automatyczny system rozpoznania rotorów
- system dynamicznego hamulca elektrycznego
- kolorowy wyświetlacz typu TFT prezentujący wartości zaprogramowane i rzeczywiste
- ustawianie parametrów za pomocą pokręteł i przycisków membranowych
- ustawianie czasu w zakresie od 0 do 300 minut co 1 min oraz praca ciągła
- system automatycznego domykania i otwierania pokrywy
- czujnik niewyważenia, blokada pokrywy, alarm dźwiękowy, ograniczenie prądowe i temperaturowe
- zasilanie 230 V/50 Hz
- urządzenie niesprawne


	8.
	Wirówka podłogowa Sorvall EVOLUTION RC: urządzenie do efektywnego separowania składników w różnych zastosowaniach laboratoryjnych – 1 sztuka
	Producent: Thermo Electron LED GmbH, Niemcy
Model: Evolution RC
Data wytworzenia: 2010
Lokalizacja: Łukasiewicz – PORT, ul. Stabłowicka 147, Wrocław
Dane techniczno-eksploatacyjne:
- maks. Liczba obrotów: 26 000 rpm
- max przyspieszenie: 70 450 x g
- urządzenie wolnostojące, podłogowe
- prędkość wirowania utrzymywana z dokładnością do 20 rpm w zakresie 0-1000 rpm, nie więcej niż 50 rpm przy obrotach maksymalnych
- regulacja temperatury: od -20 do +40 oC
- rotor 6-kątowy 6x1000 ml
- urządzenie sprawne, bez ponadnormatywnego zużycia podzespołów i części mechanicznych ruchomych
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