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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.	Przedmiot zamówienia
Dostawa mikroskopu do hodowli komórkowych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odwróconego mikroskopu laboratoryjnego do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu i kontraście fazowym, z kamerą cyfrową. Kluczowe parametry systemu są opisane poniżej.
II. Minimalne parametry techniczne:
	Przedmiot zamówienia

	Statyw mikroskopu z akcesoriami
Oferuję urządzenie (wypełnia Wykonawca)

Nazwa: …………………………………………………………………………………
Producent: ………………………………………………………………………………
Model /typ: ………………………………………………………………………………

	1.
	Statyw:
· Podstawa wykonana w całości z metalu, 
z uchwytem do przenoszenia
· Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 
4-gniazdowy
· Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, 
z jednej strony śruba mikrometryczna płaska
· Możliwość wbudowania oświetlacza halogenowego 
o mocy min. 30 Wat w miejsce oświetlacza z diodami LED
· Zewnętrzny zasilacz 100...240VAC/ 50...60Hz

	2.
	Optyka:
· Korygowana do nieskończoności
· Długość optyczna obiektywów 45 mm lub mniej

	3.
	Oświetlacz:
· Z diodami LED
· Automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu

	4.
	Stolik:
· Wymiary co najmniej 200 x 239 mm
· Zakres ruchu (XY) co najmniej 108 x 72 mm
· Uchwyty do: płytek wielodołkowych, butelek, szalek 95, 88, 65, 54 i 36 mm, do szkiełek podstawowych 
i komór hodowlanych w formacie szkiełka podstawowego

	5.
	Tubus:
· Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic 
w zakresie co najmniej 48 - 75 mm, z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora, tubus z portem kamery

	6.
	Okulary:
· Szerokopolowe, pole widzenia 20 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek albo krzyża
· Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie co najmniej 
± 5,5 dioptrii w obydwu okularach

	7.
	Obiektywy (klasa planachromat, z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej)
•	4x/N.A. 0,10 (WD=12,0 mm)
•	10x/N.A. 0,25 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=4,4 mm)
•	20x/N.A. 0,30 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=4,6 mm)
•	40x/N.A. 0,50 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=2,7 mm)

	
	Kondensor:
· Kondensor z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,4; odległość robocza  55 mm lub większa, kondensor zdejmowany do obserwacji dużych naczyń hodowlanych, wbudowany kontrast fazowy 

	
	Rejestracja obrazów:
· Kamera cyfrowa kolorowa 
· Rozdzielczość: co najmniej 3840 (H) x 2160 (V) = 8,3 mln pikseli
· Tryb live: prędkość co najmniej 15 kl./s (3840 x 2160 pikseli)
· Rozmiar elementu światłoczułego: przekątna co najmniej 8,21 mm
· Digitalizacja: 8 bitów / piksel 
· Interfejsy: USB 3.0, HDMI, Ethernet, opcjonalnie WLAN
· Zapisywanie obrazów na pamięci PEN Drive / USB 
o pojemności co najmniej 16GB (w zestawie) bez używania komputera
· Czas integracji: od 0,06 ms do 1 s lub dłuższy
· Wzmocnienie elektroniczne w zakresie co najmniej 1x do 22x
· Możliwość podłączenia do kamery klawiatury i myszy USB
· Łącznik optyczny do mikroskopu 0,5x

	Zestaw komputerowy z monitorem do sterowania mikroskopem i akwizycji obrazu 

Oferuję urządzenie (wypełnia Wykonawca)

Nazwa: …………………………………………………………………………………
Producent: …………………………………………………………………………………
Model /typ: ……………………………………………………………………………………

	1.
	Komputer dostosowany do wymagań przetwarzania danych generowanych przez mikroskop z systemem operacyjnym kompatybilnym z programem do rejestracji i analizy obrazów

	2.
	System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi
· Wbudowany system pomocy w języku polskim
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących)
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk
· Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej
· Możliwość przywracania plików systemowych
· Wsparcie dla architektury 64 bitowej
· Umożliwiać integrację z Windows Active Directory i Novell eDirectory
· Posiadać wbudowane rozwiązanie pozwalające na kryptograficzną ochronę danych na dyskach
· W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania

	3.
	Procesor z zaimplementowaną wielowątkowością współbieżną, wsparcie dla instrukcji 64bit oraz sprzętowe wsparcie dla AES i wirtualizacji, sprzętowe wsparcie dla zdalnego zarządzania. Procesor powinien posiadać minimum 6 rdzeni oraz musi uzyskać minimalnie 17000 punktów w Benchmarked CPU, wynik z 29 sierpnia 2023 (https://www.cpubenchmark.net)

	4.
	Karta graficzna: przynajmniej 2 GB

	5.
	Pamięć RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz

	6.
	Dyski: przynajmniej 1x SSD 480 GB, 1x HDD 2 TB

	7.
	Monitor min. 24’’

	8.
	Klawiatura i mysz

	Oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów

Oferuję oprogramowanie (wypełnia Wykonawca)

Nazwa: …………………………………………………………………………………
Producent: …………………………………………………………………………………
Model /typ: ……………………………………………………………………………………

	1.
	· Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-bitowy system operacyjny
· Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP)
· Paski skali

	Wyposażenie dodatkowe:

	1.
	· Pokrowiec ochronny antystatyczny
· Komplet narzędzi
· Gruszka do usuwania pyłów z optyki za pomocą powietrza (1 szt.)
· Bibuła do czyszczenia optyki (5 op.)

	Szkolenie z obsługi systemu

	1.
	Szkolenie bezpośrednio po zakończeniu instalacji mikroskopu, pozwalające na samodzielną pracę na urządzeniu

	Termin realizacji zamówienia

	1.
	Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem szkolenia nie później niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy

	Termin gwarancji	

	1.
	Minimum 12 miesięcy	

	Przegląd sprzętu

	1.
	Wykonanie jednego przeglądu i czyszczenia optyki mikroskopu, w okresie obowiązywania gwarancji



Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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