Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	Przedmiot zamówienia

Dostawa mikroskopu do hodowli komórkowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odwróconego mikroskopu laboratoryjnego do obserwacji w świetle przechodzącym, w jasnym polu i kontraście fazowym, z kamerą cyfrową. Kluczowe parametry systemu są opisane poniżej.

II. Minimalne parametry techniczne:

| Przedmiot zamówienia |  |
| --- | --- |
| Statyw mikroskopu z akcesoriami Oferuję urządzenie (wypełnia Wykonawca) Nazwa: ………………………………………………………………………………… Producent: ……………………………………………………………………………… Model /typ: ……………………………………………………………………………… |  |
| 1. | Statyw: - Podstawa wykonana w całości z metalu, z uchwytem do przenoszenia - Uchwyt rewolwerowy obiektywów minimum 4-gniazdowy - Współosiowe śruby mikro/makro do ustawiania ostrości, regulacja siły bez używania narzędzi, z jednej strony śruba mikrometryczna płaska - Możliwość wbudowania oświetlacza halogenowego o mocy min. 30 Wat w miejsce oświetlacza z diodami LED - Zewnętrzny zasilacz 100...240VAC/ 50...60Hz |
| 2. | Optyka: - Korygowana do nieskończoności - Długość optyczna obiektywów 45 mm lub mniej |
| 3. | Oświetlacz: - Z diodami LED - Automatyczny wyłącznik w przypadku dłuższego nie używania mikroskopu |
| 4. | Stolik: - Wymiary co najmniej 200 x 239 mm - Zakres ruchu (XY) co najmniej 108 x 72 mm - Uchwyty do: płytek wielodołkowych, butelek, szalek 95, 88, 65, 54 i 36 mm, do szkiełek podstawowych i komór hodowlanych w formacie szkiełka podstawowego |
| 5. | Tubus: - Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie co najmniej 48 - 75 mm, z dwustopniową możliwością dostosowania do wzrostu obserwatora, tubus z portem kamery |
| 6. | Okulary: - Szerokopolowe, pole widzenia 20 mm, z możliwością domontowania dodatkowych podziałek albo krzyża - Z regulacjami dioptryjnymi w zakresie co najmniej ± 5,5 dioptrii w obydwu okularach |
| 7. | Obiektywy (klasa planachromat, z korekcją aberracji chromatycznej i planatycznej) • 4x/N.A. 0,10 (WD=12,0 mm) • 10x/N.A. 0,25 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=4,4 mm) • 20x/N.A. 0,30 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=4,6 mm) • 40x/N.A. 0,50 Ph 1 (z kontrastem fazowym, WD=2,7 mm) |
|  | Kondensor: - Kondensor z regulowaną przysłoną aperturową, N.A. 0,4; odległość robocza 55 mm lub większa, kondensor zdejmowany do obserwacji dużych naczyń hodowlanych, wbudowany kontrast fazowy |
|  | Rejestracja obrazów: - Kamera cyfrowa kolorowa - Rozdzielczość: co najmniej 3840 (H) x 2160 (V) = 8,3 mln pikseli - Tryb live: prędkość co najmniej 15 kl./s (3840 x 2160 pikseli) - Rozmiar elementu światłoczułego: przekątna co najmniej 8,21 mm - Digitalizacja: 8 bitów / piksel - Interfejsy: USB 3.0, HDMI, Ethernet, opcjonalnie WLAN - Zapisywanie obrazów na pamięci PEN Drive / USB o pojemności co najmniej 16GB (w zestawie) bez używania komputera - Czas integracji: od 0,06 ms do 1 s lub dłuższy - Wzmocnienie elektroniczne w zakresie co najmniej 1x do 22x - Możliwość podłączenia do kamery klawiatury i myszy USB - Łącznik optyczny do mikroskopu 0,5x |
| Zestaw komputerowy z monitorem do sterowania mikroskopem i akwizycji obrazu Oferuję urządzenie (wypełnia Wykonawca) Nazwa: ………………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………………… Model /typ: …………………………………………………………………………………… |  |
| 1. | Komputer dostosowany do wymagań przetwarzania danych generowanych przez mikroskop z systemem operacyjnym kompatybilnym z programem do rejestracji i analizy obrazów |
| 2. | System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi - Wbudowany system pomocy w języku polskim - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk - Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową - Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - Udostępnianie modemu - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej - Możliwość przywracania plików systemowych - Wsparcie dla architektury 64 bitowej - Umożliwiać integrację z Windows Active Directory i Novell eDirectory - Posiadać wbudowane rozwiązanie pozwalające na kryptograficzną ochronę danych na dyskach - W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania |
| 3. | Procesor z zaimplementowaną wielowątkowością współbieżną, wsparcie dla instrukcji 64bit oraz sprzętowe wsparcie dla AES i wirtualizacji, sprzętowe wsparcie dla zdalnego zarządzania. Procesor powinien posiadać minimum 6 rdzeni oraz musi uzyskać minimalnie 17000 punktów w Benchmarked CPU, wynik z 29 sierpnia 2023 (https://www.cpubenchmark.net) |
| 4. | Karta graficzna: przynajmniej 2 GB |
| 5. | Pamięć RAM: 16 GB DDR4 2666 MHz |
| 6. | Dyski: przynajmniej 1x SSD 480 GB, 1x HDD 2 TB |
| 7. | Monitor min. 24’’ |
| 8. | Klawiatura i mysz |
| Oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów Oferuję oprogramowanie (wypełnia Wykonawca) Nazwa: ………………………………………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………………… Model /typ: …………………………………………………………………………………… |  |
| 1. | - Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-bitowy system operacyjny - Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) - Paski skali |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |
| 1. | - Pokrowiec ochronny antystatyczny - Komplet narzędzi - Gruszka do usuwania pyłów z optyki za pomocą powietrza (1 szt.) - Bibuła do czyszczenia optyki (5 op.) |
| Szkolenie z obsługi systemu |  |
| 1. | Szkolenie bezpośrednio po zakończeniu instalacji mikroskopu, pozwalające na samodzielną pracę na urządzeniu |
| Termin realizacji zamówienia |  |
| 1. | Dostawa i instalacja przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem szkolenia nie później niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy |
| Termin gwarancji |  |
| 1. | Minimum 12 miesięcy |
| Przegląd sprzętu |  |
| 1. | Wykonanie jednego przeglądu i czyszczenia optyki mikroskopu, w okresie obowiązywania gwarancji |

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym