## Arkusz2
Opis Przedmiotu Zamówienia, nr sprawy
Przedmiot zamówienia: Zestaw do oznaczeń immunoenzymatycznych: czytnik z oprogramowaniem oraz automatyczna wielofunkcyjna płuczka mikropłytek ELISA do wykonania, detekcji i analizy ilościowej immunoenzymatycznych testów opartych na technice immunoblot w celu oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 Ilość: 1 czytnik, 1 płuczka, 1 zestaw testowy odczynników i materiałów do przeprowadzenia minimum 288 reakcji (3 płytki)
Nr Kryterium | Waga przyznana przez Komisję | Nazwa kryterium | Opis parametru | Wykonawca zaznacza "X" jeśli oferowany zestaw spełnia wymagany parametr | Kolumna1 | Kolumna2
I. |  |  | Czytnik z oprogramowaniem
1 | warunek konieczny | Certyfikaty | Certyfikat CE oraz IVD
2 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Matryca aparatu w technologii CMOS lub równoważnej; rozdzielczość minimum 5 Mpx; lampa LED jako żródło światła o umiejscowieniu górnym i dolnym; automatyczny fokus; wbudowany czytnik kodów dla testów
3 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Obsługa 96-dołkowej płytki zgodnej ze standardem SBS; czas odczytu płytki nie przekraczający 10 minut; zakres pracy temperatury czytnika przynajmniej od 5 do 40oC
4 | warunek konieczny | Uniwersalność | Kompatybilny w odczycie z testami immunoenzymatycznymi
5 | warunek konieczny | Komunikacja | Komunikacja z komputerem przez USB 3.0; możliwość podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego LIS
6 | warunek konieczny | Parametry techniczne | Wymiary nie przekraczające 300 x 300 x 500 mm; waga maksymalna 30 kg
7 | warunek konieczny | Wyposażenie zewnętrzne | Wyposażony w komputer typu All in One o minimalnych parametrach: CPU - Core i5; RAM DDR4, 8GB; USB 3XUSB 2.0 3XUSB 3.0.; Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 px; System operacyjny Winows 10 Pro z oprogramowaniem służącym do odczytu i interpretacji testów.
10 | warunek konieczny | Dostepność | Maksymalny czas dostawy 14 dni roboczych
11 | warunek konieczny | Warunki dostawy: | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie Drukowana instrukcja w j. angielskim lub polskim
12 | warunek konieczny | Szkolenie instruktażowe | Instruktaż w dniu dostawy, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu odbioru). 1 dzień szkolenia aplikacyjnego (do realizacji w ciągu 3 tygodni – po podpisaniu Protokołu odbioru bez uwag).
13 | warunek konieczny | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru bez uwag. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 48 h. Czas naprawy – do 7 dni Przynajmniej jeden przegląd okresowy, konserwacyjny typu preventive maintenance w roku w okresie gwarancji (czyszczenie, konserwacja, kalibracja), wykonywany przez autoryzowany serwis producenta
14 | warunek konieczny | Inne: | Wykonawca do oferty załączy Kartę katalogową urządzenia wraz ze specyfikacją
II. |  |  | Automatyczna wielofunkcyjna płuczka mikropłytek ELISA
1 | warunek konieczny | Certyfikaty | Certyfikat CE
2 | warunek konieczny | Cechy użytkowe - rodzaj grzebienia | 8 kanałowy, autoklawowalny
3 | warunek konieczny | Cechy użytkowe - dozowanie | objętość dozowania w zakresie minimum od 50 µl - 500 µl
4 | warunek konieczny | Cechy użytkowe - aspiracja | Pompa membranowa zabezpieczona przed przelewaniem, objętość martwa < 5 µl
5 | warunek konieczny | Cechy użytkowe - materiały, które mają kontakt z płynami | Silikon, stal nierdzewna, derlin lub inne nie wchodzące w reakcje z płynami stosowanymi w testach do detekcji przeciwciał
6 | warunek konieczny | Cechy użytkowe - Tryby programowe | Tryby umożliwiające płukanie przynajmniej: pojedynczego dołka, paska i całej płytki; płukanie urządzenia;
7 | warunek konieczny | Uniwersalność | Sprzęt mający funkcję wytrząsania oraz inkubacji Parametry funkcji wytrząsania: czas w zakresie minimum od 1 do 5 sekund prędkość - minimum 5 trybów prędkości Parametry funkcji inkubacji: pojemność inkubatora - minimum na 2 płytki 96 dołkowe; Temperatura inkubacji: temperatura pokojowa oraz 370C (z dokładnością +/-10C) Możliwość ustawiania indywidualnych programów czasu inkubacji
8 | warunek konieczny | Komunikacja | Wyświetlacz obrazujący pracę urządzenia, Pamięć - minimum 20 protokołów;
9 | warunek konieczny | Parametry techniczne | Wymiary nie większe niż - 40 cm X 40 cm X 20 cm (dł. X szer X wys) Waga - do 15 kg
10 | warunek konieczny | Wyposażenie zewnętrzne | Butelka na odpady - pojemność nie mniejsza niż 1 litr z alarmem uruchamianym po całkowitym zapełnieniu butelki. Butelka na płyny myjące - pojemność nie mniejsza niż 1 litr, Butelka na płyny płuczące - pojemność nie mniejsza niż 1 litr
11 | warunek konieczny | Dostepność | Makymalny czas dostawy 14 dni roboczych
12 | warunek konieczny | Warunki dostawy: | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie Drukowana instrukcja w j. angielskim lub polskim
13 | warunek konieczny | Szkolenie instruktażowe | Instruktaż w dniu dostawy, a w razie niedokończenia szkolenia w dniu dostawy, w kolejnym dniu roboczym (wymóg konieczny do podpisania Protokołu odbioru). 1 dzień szkolenia aplikacyjnego (do realizacji w ciągu 3 tygodni – po podpisaniu Protokołu odbioru bez uwag).
14 | warunek konieczny | Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru bez uwag. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 48 h. Czas naprawy – do 7 dni Przynajmniej jeden przegląd okresowy, konserwacyjny typu preventive mainenance w roku w okresie gwarancji (czyszczenie, konserwacja, kalibracja, wymiana materiałów eksploatacyjnych), wykonywany przez autoryzowany serwis producenta
15 | warunek konieczny | Inne: | Wykonawca do oferty załączy Kartę katalogową urządzenia wraz ze specyfikacją
III. |  |  | Zestaw odczynnikowy do oznaczania przeciwciła anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG
1 | warunek konieczny | Certyfikaty | CE oraz IVD
2 | warunek konieczny | Cechy użytkowe/ Uniwersalność | Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania przeciwciał anty Sars-Cov-2. Test zawierający antygeny koronawirusa przynajmniej: Sars Cov-2- RBD, S2, NP, E, Plpro oraz antygen ACE2.Test umozliwiający eliminację reakcji krzyżowych- MERS Cov1 S1, Sars Cov-1 NP, HCov-229E NP, HCov-NL-63 NP.
3 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Format testu – mikropłytka 96-dołkowa, dzielona 12x8 studzienek, kompatybilny z oferowanym czytnikiem.
4 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Test zawierający kontrolę testu, kontrolę koniugatu i min. 4 kalibratory.
5 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Wszystkie antygeny, kalibratory i kontrole naniesione w minimum 3 powtórzeniach.
6 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Wszystkie kontrole, kalibratory i krzywa kalibracyjna zawarte w tym samym dołku co próbka pacjenta.
8 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Objętość badanej próbki-max. 20 ul.
9 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.
10 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Termin ważności testu- minimum 3 miesiące po otwarciu.
11 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Kontrola pozytywna- w zestawie
12 | warunek konieczny | Cechy użytkowe | Test standaryzowany wzorcami NIBSC rekomendowanymi przez WHO- 20/136, 20/162, 20/B770, 20/268
13 | warunek konieczny | Dostepność | Makymalny czas dostawy 14 dni roboczych
Uwaga:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć dokumenty producenta oferowanego aparatu, potwieredzające spełanianie parametrów opisanych powyżej w postaci np. instrukcji uzytkowania
W przypadku, gdy zaoferowany aparat nie spełni co najmniej jednego parametru opisanego powyżej, oferta zostanie odrzucona.