## Część nr 1
PO.2721.38.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Część nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | zawór dozujący gaz | Temperatura pracy do 150 ° C; Szczelność 1 · 10-10 Pa m³ / s; Uszczelnienie FKM; Różnica ciśnień 2500 hPa; Tuleja dozująca fluorplastomer; Maks. kontrolowany przepływ gazu 1 · 103 hPa · l / s Min. kontrolowany przepływ gazu 5 · 10-6 hPa · l / s Obudowa Stal nierdzewna Obudowa / igła / filtr Stal nierdzewna Waga 0,4 kg Zakres dostawy: Z oddzielnym zaworem odcinającym Średnica nominalna DN 16 ISO-KF Martwa objętość 0,032 cm³ |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

## Część nr 2
PO.2721.38.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Częśćnr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Przepływomirz do metanu | Masowykontroler przepływu do metanu zakres przepływu : 1 sccm dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
2 | Przepływomierz do argonu | Masowykontroler przepływu do argonu zakres przepływu : do 500 sccm Ar dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
3 | Przepływomierz do metanu | Masowykontroler przepływu do metanu zakres przepływu : do 100 sccm CH4 dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne , Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
4 | Przepływomierz do wodoru | Masowykontroler przepływu do wodoru o parametrach: zakres przepływu :do 500 sccm H2 dokładność : ±0.5% odczytu plus ±0.1% zakresu, P wlot : od 1 do 3 barbezwzględne P wylot : 0..1 bar bezwzględne, Temp. pracy : 10-40ºC przyłącza : gwint wewn. BSPP ¼” orientacja przepływu gazów : poziomasygnały : RS232 (4..20 mA), Przepływomierz musi być zaopatrzony w wyświetlacz oraz możliwość ręcznegozadawanie przepływu.Przepływomierz wraz z zasilaczem i dokumentacją. |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

## Część nr 3
PO.2721.38.2021
| 1. Opis przedmiotu zamówienia: | [7 empty] | Częśćnr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis parametrów technicznych (np. identyfikacja, tj. typ, seria, klasa i, zakres, w którym wyposażenie będzie wzorcowane punkty odniesienia - jeśli dotyczy, nr CAS - jeżeli dotyczy, czystość min.( zakres lub dokładnie) lub opis parametrów równoważności | Wymagania | oferowany produkt | rozmiar opakowań | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (cena jednostkowa x ilość + VAT)
1 | Adapter na rurę kwarcową | Adapter umożliwiający wpięcie rury kwarcowe do przyłączy ISO-KF DN40 ( złączka zaciskowa do rur): Zakres ciśnień 1·10-7 hPa do ciśnienia otoczenia Materiał Stal nierdzewna 304 / 1.4301 Średnica nominalna DN 40 ISO-KF Średnica rury 25 mm Zakres temperatur -15 - 130 ° C |  |  | 1 | 4
2 | Łącznik redukcyjny DN 40/16 | Parametry: -redukcja z DN40 na DN16 -zakres ciśnień 1 · 10-8 do 500 hPa nadciśnienia -aluminum EN AW-6082/3.2315 -zakres temperatur -196 - 150˚C Wymiary: A=28 mm B= 16 mm |  |  | 1 | 4
3 | Pierścień centrujący DN16 | Pierścień centrujący DN16 ISO-KF Parametry: -aluminium -średnica nominalna DN 16 ISO-KF -zakres temperatur -25-120˚C -guma NBR Wymiary: A=17 mm B=16 mm C=3,9 mm D=8 mm E=5 mm |  |  | 1 | 16
4 | Klamra spinająca DN16 | Klamra spinająca DN16 ISO-KF Parametry: -Aluminum -średnica nominalna DN10/DN16 ISO-KF -zakres temperatur -196 - 200˚C -maksymalne nadciśnienie 1500 hPa Wymiary: A=63 mm B=43 mm C=16 mm |  |  | 1 | 16
5 | Pierścień centrujący DN40 | Pierścień centrujący DN40 ISO-KF Parametry: -aluminium -średnica nominalna DN 40 ISO-KF -zakres temperatur -25-120˚C -guma NBR Wymiary: A=41 mm B=40 mm C=3,9 mm D=8 mm E=5 mm |  |  | 1 | 8
6 | Klamra spinająca DN40 | Klamra spinająca DN40 ISO-KF Parametry: -Aluminum -średnica nominalna DN32/DN40 ISO-KF -zakres temperatur -196 - 200˚C -maksymalne nadciśnienie 1500 hPa Wymiary: A=90 mm B=70 mm C=16 mm |  |  | 1 | 8
7 | Trójnik DN16 | Parametry: -zakres ciśnień 1 · 10-8 do 500 hPa nadciśnienia -aluminum -średnica nominalna DN16 ISO-KF -zakres temperatur -196 - 150˚C Wymiary: A=80 mm B= 40 mm C=16 mm |  |  | 1 | 8
8 | Adapter DN16 Swagelok na rurkę 6 mm z pierścieniami zacinającymi | Adapter DN16 Swagelok na rurkę 6 mm z pierścieniami zacinającymi ISO-KF DN16 Parametry: -średnica nominalna DN16 ISO-KF -zakres ciśnień 1 · 10-8 do 500 hPa nadciśnienia -stal nierdzewna 304/1.4301 -zakres temperatur -196 - 300˚C -zewnętrzna średnica rurki 6 mm Wymiary: A=40 mm |  |  | 1 | 6
[6 empty] | Cena | 0 |  | 0 | 0
Ofertowany termin realizacji……………………………………………………( uzupełnia oferent)
Wykonawca winien w koszty wliczyć: koszt transportu i dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawijącego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580